测量原理
 传感器发出超声波遇到泥层会反射，测出发射波和反射波之间的时间，就可以得出传感器到泥层的距离H；传感器到池子底面的距离是用户设置的L；这样就可以得到泥层的厚度D=L-H。

技术参数:

测量范围：0.5~20m
准确度：±1.0%
分辨率：1mm
标    定：出厂标定，可现场校验
 显    示：液晶显示
 模拟输出：4～20mA、最大负载750W
继电器输出：报警继电器输出
 继电器容量：AC230V、5A
数字接口：可选RS485
供电电源：AC220V±10%
材    质：PC
防护等级：IP65
工作温度：-20~60℃
材    质：316不锈钢、PVC
连接方式：G1管螺纹
 传感器线缆：10米（其他长度可在订货中说明）
 防护等级：IP68
工作温度：0~60℃
环境湿度：相对湿度≤90%
过程压力：0.6MPa

能特性点:

性能特点：
♦   中文菜单，波形显示，易于操作，简单方便；
♦   4-20mA电流输出、PB总线以及无线传输；
♦   根据泥层自动调节发射功率；
♦   先进的数学模型运算，抗干扰设计。

应用领域：
给水厂：沉淀池
洗矿场：沉淀池
电  力：灰浆沉淀池
污水处理厂：初淀池、二沉池、浓缩池